广西百矿铝业有限公司

室温电阻率测定仪采购

招

标

技

术

协

议

买    方：

卖    方：

日    期：       年     月     日

一.总则

1.1本技术协议仅适用于广西百矿铝业室温电阻率测定仪设备的招标采购，它包括招标设备的性能和结构设计、制造、检验、包装、运输、安装和调试、验收、培训直至最终交付使用等方面的技术协议。

1.2 投标方保证提供符合有关中国国家标准（GB系列）和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。投标方须详细列出包括制造、检验、供货、安装、调试、验收等所采用的标准、规程和规范名称供招标方审查确认。但不能免除投标方在保证单个设备和整个系统正常运行、性能符合本技术协议要求方面应承担的责任。

1.3 投标方应按照招标方要求的时间、内容深度要求提供所需要的设备资料，并按照工程进度要求随时修正。在签订合同之后到投标方开始制造、安装之日的这段时间内，招标方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求，导致合同设备配置上有局部微小调整，投标方必须负责局部的调整，并保证设备总价不变。

1.4 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.5本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术协议和国家标准的优质产品；

1.6 本技术协议所使用的标准如与投标方和配套方所执行的标准水平不一致时，按较高标准执行。如果本技术协议与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

1.7 投标方提供的必须是完全符合本技术协议的、全新的最佳产品，可长期安全稳定使用，投标方需对所提供产品的质量完全负责；并保证供货的完整性，满足安全、稳定运行要求。在现场安装、调试、试生产或生产过程中，如因设计缺陷、产品质量等投标方原因造成发生质量或安全事故，投标方全部承担由此造成的损失和后果，招标方不承担任何责任。

1.8 投标方有责任对本技术协议中的技术条款提出补充。若在安装运行中发现缺项或不能满足规定的技术条款工作需要时，由投标方负责补齐且不得增加费用。

1.9 投标方应对所提供的设备及零部件质量负责，所提供的产品应完全符合本技术协议的要求，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品，若提供的产品不符合本技术协议的要求或为假冒伪劣产品，除了按要求更换合格的产品外，还应按两倍产品原价的价格进行赔偿，招标方保留因伪劣产品造成重大损失而追究法律责任的权利。

1.10 产品制造过程中，投标方制造现场招标方监制人员的书面确认，并不对其产品的试验、制造质量、最终的运行安全及功能等承担任何责任。若遇投标方不能接受的条件，投标方应陈述其不能接受的原因及理由，招标方具有最终决定权。

1.11 今后发生的一切书面协议,若与本协议有冲突,以时间最新并具有合同效力的为准。

1.12 本项目由投标方负责制作、供货、运输、卸货、设备本机安装、调试、培训直至最终交付使用。

- 环境条件

2.1环境条件：厂址所处的广西百色市田阳县头新山铝产业示范园，属干旱气候，干旱少雨，太阳辐射强，光照充足：

2.1.1厂区海拔高度：135m

2.1.2主要气象参数如下：

年平均气温                  25℃

极端最高气温                42℃

极端最低气温                0.1℃

地震基本烈度                7度

年平均相对湿度              78%

施工环境：                  室外

2.3车间环境条件： 室内

2.4供电、气、水条件

2.4.1供电条件：

低压			AC 380V，三相，50Hz

AC 220V，单相，50Hz

2.4.2供气条件：压缩空气0.4～0.6MPa

2.4.3供水条件：工业用水0.2～0.3MPa，温度：≤40℃

### 三、设备主要技术性能

3.1主要用途和要求

3.1.1用于测量铝用阳极或阴极炭块、石墨电极及其它块状炭材料的室温电阻率。

3.1.2供货设备的所有仪表、传感器及控制元件均采用国际一流品牌，确保各项控制精准稳定，数据直观、准确、可靠。

3.1.3主体结构采用瑞典不锈钢制造工艺精致，抗腐蚀、不生锈，恒久弥新。

3.1.4操作过程自动化程度高，数据采集精度高；试样采用水平方式放置；可检测多种尺寸的试样；四组探针组同时测量，操作一次完成，最大限度的避免了测量误差。

3.2主要技术参数

- 3.2.1测量方式：全自动

- 3.2.2测量样品尺寸范围：

- 长度：50～130mm；

- 直径：20～51mm；

- 3.2.3测量精度：±0.01μΩm

- 3.2.4测量量程：0.1～580μΩm

- 3.2.5恒流源精度：5A；

- 3.2.6电压、电流测量精度：±0.2%

- 3.2.7导电板接触压力：＞50N

- 3.2.8探针距离：20~60mm；

3.2.9探针与试样接触压力：＞0.5N

3.2.10探针组数：4组

3.2.11控制及数据处理：采用可编程序逻辑控制器（PLC）控制，实验过程和数据全智能化处理；

3.2.12电源电压：220V，50Hz；

3.2.13设备功率：≤100W；

- 3.2.14设备尺寸：600x400x350mm；

3.2.15设备重量：~40Kg；

- 四、主要供货范围

- 4.1供货设备

- 4.1.1设备名称：室温电阻率测定仪

- 4.1.2设备型号：IOT-25

- 4.1.3数量：一台套

- 4.2供货范围及主要配置

成套（台）设备主要包括且不限于以下内容，必须满足整套（台）设备的完整性、系统性、合理性，在安装过程中如发现有任何漏项，但属于满足工程交工验收的性能保证值要求所必须的，均由投标方负责免费补齐，且不得增加费用。

| 序号 | 名称 | 设备型号 | 品牌/产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | IOT-25 | 北京英斯派克科技有限公司 | 1 | 台 |
| 2 | 静音空压机 | QWJ-60 |  | 1 | 台 |
| 3 | 合格证 | 标配 |  | 1 | 份 |
| 4 | 说明书 | 标配 |  | 1 | 份 |

## 五、供货范围技术条件与要求

5.1供货范围边界

5.1.1招标方负责提供设备所需要的供电电源。投标方负责设备5米范围内接入电缆，设备外部接入由招标方负责，设备内部接入由投标方负责。

5.1.2招标方负责提供各设备所需要的水源，气源，预留阀门接到设备安装处2米范围内，投标方负责从接入点配管道、安装附件自行接入设备。

5.1.3投标方提供负责成套设备间的管道连接，并提供设备进出对接口处的法兰与反法兰或专用接头，包含配套螺栓、垫片等完整安装辅件。

5.1.4招标方按投标方所提供的设计方案进行土建施工。投标方负责所供设备的机械、电气、水路、控制系统的详细设计，并承担设备机械、电气、水路、控制的供货、运输、装卸、安装、调试和性能检测，负责整套设备系统的成套性、完整性、系统性、安全性。

5.2设备在出厂前，应按国家、部及工厂有关规范和标准进行必要的试验，以证明其操作性能良好，符合设计要求。

5.3橡胶密封环及橡胶密封带耐腐蚀、耐磨、耐压，安装方便及止水性能良好，渗漏量小于 50 升/(小时.米)。

5.4 设备运转噪声值：离设备本体 1 米处不大于 85dB(A)。

- 六、设备执行标准与规范

投标方所提供的本项设备技术先进、成熟可靠，为传统定型成套设备，不是新研究试制的产品；设备设计、制造、施工及验收应遵循国家现行的最新相应标准 、规范，并满足国家最新（GB)有关标准、法律、法规。

供货设备按照国家有色金属行业YS/T63.2-2006《铝用炭素材料检测方法第2部分:阴极炭块和预焙阳极室温电阻率的测定》标准要求设计制造，符合国际标准ISO11713 ：2000。

七、技术资料

- 投标方要及时提供设备制造有关的资料

- 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强，资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足设备及工程要求。

- 提供的各种资料、图纸，应符合国家相关规范的要求。

- 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

- 提供设备涉及的PLC的运行最终程序（要求组态逻辑中所有变量地址均要求有中文注释）与编程软件、组态软件（程序必须无加密保护）。

- 提供设备的使用说明书的电子版与纸质版。

- 招标方提供设备的维护手册的电子版与纸质版。

- 提供设备的检测及实验的合格数据报告纸质文件。

- 提供设备控制系统电气原理图的电子版与纸质版。

- 提供设备控制系统电气接线图的电子版与纸质版。

- 提供设备柜内电子元件分布图的电子版与纸质版。

- 八、安装、运输、调试、及验收

- 8.1 在设备安装与调试过程中，招标方将派遣技术人员检查设备安装与调试进度、质量水平及装配状况，发现不符合技术文件的行为，有权制止继续加工。但不免除投标方对设备质量所应承担的责任。

- 8.2 招标方有权派遣人员到投标方参与设备监造和检验工作，投标方应在食宿、交通方面提供便利。

- 8.3 投标方选派有经验的工程技术人员免费到招标方现场开展对本条件设备的安装、调试、使用及处理投运过程中出现的问题。

- 8.4 买、卖双方各指定一名授权的现场代表，以保证合同设备安装、调试、试车、性能考核及验收的顺利进行。

- 8.5 设备验收：依据条件要求对设备进行验收，根据设计运行数据出具验收报告。

- 8.7 安全货物包装按GB/T13384-92《机电产品包装通用技术条件执行》。要求有良好的防潮、防震、防锈、防挤压和防野蛮装卸等保护措施。

- 8.8 在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字样标明以下各项： 收货人、合同号、发货标记、收货人编号、 到站、货物的名称、品目号、箱号、毛重/净重(公斤)、 尺寸(长×宽×高）。

- 8.9 投标方在交货前10个自然日以传真或电传通知招标方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。

- 8.10 在货物装货后发运前24小时内以传真或电传通知招标方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期。

- 8.11 本技术协议涉及设备、材料如因投标方的技术及供货失误造成额外费用及工期延误的，投标方须承担相应责任。

- 8.12 投标方根据招标方要求将设备、材料运抵现场后,投标方应在规定的工期内完成现场系统安装、接线与调试等工作。

- 8.13 投标方负责免费培训招标方操作、维修人员，直至招标方人员全面掌握操作、检修、系统组态、程序维护技术为止，并免费提供培训资料。

- 九、质保要求及性能考核

- 9.1 本设备产品总体质保期为一年（不低于国家规定质保要求的产品保质期按国家现行标准执行），从设备完成安装调试具备投入使用条件，进行试运行使用，试运行期间存在的问题由投标方负责整改，完成整改合格后由投标方书面申请进行运行验收，质保起始日从验收合格之日算起。质保期内设备出现问题、损坏或性能无法满足安全使用要求的，由投标方负责免费维修或更换，设备维修、人工、配件更换等全部费用由投标方负责。

- 9.2 质保期内，设备的某个部件被证明确实需要修理或更换，则被更换或修理的部件的质保期从更换或修理完成之日起顺延。

- 9.3 招标方在使用过程中应按投标方提供的说明书及操作规程对本条件中的设备进行操作和维护，因招标方使用不当造成的设备损坏，责任由招标方承担；投标方有义务协助招标方对损坏设备进行修复，所产生费用由招标方负责。

- 9.4 投标方必须保证设备的可靠性，在招标方正常的操作下，如出现设备故障造成设备本身损坏或其他损失，由此产生的费用完全由投标方承担。

- 9.5 质保期内，投标方要确保设备性能指标符合技术协议有关要求。除因招标方的非正常操作和维护及易损件的正常磨损外，设备的所有损坏由投标方负责免费处理，包括提供相应的部件更换和设备修复，在工作中，招标方应提供工作方便。

- 9.6 从设备投运开始之日起，在质保期内投标方必须根据招标方的要求，进行服务，并将定期进行质量走访。

- 9.7 质保期满后，投标方应保证备品备件及易损件的长期价格优惠供应和优质的售后服务。

- 9.8 设备如发生质量问题，投标方接到招标方通知48小时内方派人到达现场负责免费维修并得到招标方确认同意后才能撤离，若非招标方原因造成的的质量问题，并如由此造成的损失，投标方须按合同有关条款向招标方进行赔偿。

- 十、售后及服务要求

- 10.1 投标方必须派出合格的、能独立解决现场实际问题的调试人员。投标方的技术人员必须能满足招标方使用本条件设备的需要，否则，招标方有权要求投标方更换技术服务人员或延长服务期限，且发生的费用由投标方承担。

- 10.2 投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。

- 10.3 投标方现场服务人员的工作时间必须满足现场设备运行的要求。

- 10.4 技术培训：投标方必须向招标方技术人员、运行人员、维修操作人员进行现场与理论培训，直到能够单独操作及进行简单的日常维修、维护为止，应列出培训计划、内容。同时向招标方提供全套运行、维护、保养手册等技术资料。

- 10.5 设备安装调试期间培训——在设备安装调试期间，投标方提供给招标方进行现场培训，内容包括设备操作、原理讲解及一般故障排除等。

- 10.6 招标方在使用本设备前，应按照投标方提供的说明书中的有关项对本设备进行检查，如发现存在机构缺陷或技术缺陷影响使用时，应及时通知投标方，由投标方免费负责整改。

- 10.7 投标方确保二十年内提供本技术协议产品的优质、合理配件供应、软件指导。

- 十一、供货时间、地点及交货方式

11.1 交货期：      年   月   日前到货，    年    月    日前交付使用。（具体交货时间见商务合同）。

11.2 交货地点：广西百矿铝业有限公司质检车间安装现场指定地点。

11.3 交货方式：由投标方全部配送到招标方现场，含装卸、安装、调试、试运行，并根据本规范书规定的标准、规程、规范进行验收，合格后交货。

- 十二、其它

12.1 以上条款，双方应严格执行，未尽事宜，双方本着友好协商原则随时协调解决，作为协议的补充条款。

12.2本技术书将作为合同的一个附件，并与合同文件具有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

12.3 本技术协议一式4份，其中招标方2份，投标方2份，双方盖章签字后生效。

(以下无正文）